CS-2TAS-01

双轴倾角传感器使用说明书

CS-2TAS-01型数字双轴倾角计是基于MEMS技术的传感器，用于测量在静态环境下物体相对于水平面的倾斜度。两个敏感轴分别感受俯仰角和滚转角的变化。该传感器具有响应快、体积小、成本低、可靠性高等特点。适合水平测量、倾角测量、机械设备水平测量和建筑设备的倾斜等应用。

1.技术指标

1.1输入电压（VDC）           10～30

1.2输入电流（mA）            ＜50

1.3测量范围（°）             ±10

1.4分辨率（°）               0.05

1.5非线性（﹪FS）             ≤0.5

1.6零偏温漂（°）             ≤1

1.7带宽（Hz）                  5

1.8启动时间（S）              ＜0.5

1.9数据传送波特率（bps）       9600

1.10数据输出速率（Hz）         25

1.11数字接口类型               RS-485

1.12工作温度（℃）             -40～+70

1.13防护等级                   IP67

1.14重量（g）                 ＜250

1.15外形尺寸                   见后图

2.通信协议

数据通信接口采用RS-485电平。波特率可改，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位。CS-2TAS-01以固定速率向主计算机发送倾斜角测量值，而不需要主计算机命令。每一帧数据由6个字节构成，其中前2个字节是起始标志，后4个字节是俯仰角（X轴）和横滚角（Y轴）。倾角值采用两字节二进制补码表示。数据帧格式见表1

表1   数据帧格式

| 字节序号 | 字节类型 | 取值范围(16进制数) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步字节1 | 7FH(固定值) |
| 2 | 同步字节2 | 80H(固定值) |
| 3 | 俯仰角（X轴）高8位 | -32512～32511 |
| 4 | 俯仰角（X轴）低8位 |  |
| 5 | 横滚角（Y轴）高8位 | -32512～32511 |
| 6 | 横滚角（Y轴）低8位 |  |

3.输出数据转换

俯仰角和横滚角计算公式如下：

θ=(d32512)×90

d为俯仰角和横滚角的数字量输出

θ为实际俯仰角或横滚角，单位为度（°）

4.接线定义

| 输出端子 | 红色线 | 黑色线 | 绿色线 | 白色线 | 金属丝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号定义 | 电源正 | 电源地 | （RS485）A | （RS485）B | 屏蔽 |

5.使用方法

5.1传感器接通电源以前，应严格检查电器连接，电压过高或极性接错，可造成产品永久损坏。

5.2传感器俯仰角(X轴)或横滚角（Y轴）敏感轴的轴向，参照壳体标示。倾斜角极性与敏感轴轴向符合右手螺旋关系。

5.3当传感器初始零位不为零时，可在读数中减去零位偏置即可。建议测量前运行零点校准命令。

5.4产品出现异常，应交由制造单位检修，请勿自行拆卸。